## Sheet1
浙江绿洲贸易公司医用耗材采购项目（项目编号：ZJLZ_2020_01）采购产品一览表
目录名称 | 参数要求 | 采购量（1年）
抗血栓梯度压力带(短) | 产品使用范围：通过向病人下肢提供循环递减的压力，促进下肢静脉血液回流，预防深静脉血栓的形成。 | 100万
*1、抗血栓梯度压力带在踝部的压缩力应为压力一级（16mmHg-22mmHg），提供产品说明书
2、尺寸规格：根据病人小腿部尺寸，有多种规格型号供病人选择，特殊规格尺寸可以定制（以注册证为准）
3、同时具备多种颜色（白色、肤色等 ），满足临床不同的需要。提供产品样品。
4、抗血栓梯度压力带足底部具有开口设计，便于临床观察末梢循环情况
5、供应商可按需提供压力二级（23-30mmhg）（供特殊要求病人使用），提供产品样品
6、抗血栓梯度压力带在纵向伸展至少30%
7、短筒抗血栓梯度压力带长度范围为36-46厘米之间
8、根据国人腿围、腿型设计，更适合国内病人穿戴
9、色泽均匀，表面质量良好，无抽线，划痕，无紧稀路针
10、抗血栓梯度压力带无皮肤刺激，无轻微细胞毒性，提供相关检测证明
11、产品有效期≥5年