## 目录1
绍兴文理学院附属医院输血科试剂项目（SXWLYY_SJ_2021_03） 目录一览表1
带*为标段内核心产品。
标段号 | 标段名称 | 目录序号 | 目录名称 | 单位 | 上限价（元） | 参考年使用量 | 参考年总金额（元） | 备注要求
1 | 血栓弹力图检测项目 | B01 | 血栓弹力图 | T | 80 | 6000 | 480000 | 提供1套配套设备
2 | 输血前8项检测项目 | B02 | *人类免疫缺陷病毒抗原抗体 | T | 6.5 | 35000 | 227500 | 提供1套配套设备
2 | 输血前8项检测项目 | B03 | 丙型肝炎病毒IgG抗体 | T | 6 | 25000 | 150000
2 | 输血前8项检测项目 | B04 | 梅毒螺旋体抗体检测 | T | 7.5 | 35000 | 262500
2 | 输血前8项检测项目 | B05 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | T | 4.75 | 25000 | 118750
2 | 输血前8项检测项目 | B06 | 乙型肝炎病毒表面抗体 | T | 4.75 | 25000 | 118750
2 | 输血前8项检测项目 | B07 | 乙型肝炎病毒e抗原 | T | 4.75 | 25000 | 118750
2 | 输血前8项检测项目 | B08 | 乙型肝炎病毒e抗体 | T | 4.75 | 25000 | 118750
2 | 输血前8项检测项目 | B09 | 乙型肝炎病毒核心抗体 | T | 4.75 | 25000 | 118750
1.需支持完成方法学性能验证（适用时）和每年1-2次的项目仪器校准工作并提供校准报告，配套提供其他检测相关质控品、校准品和耗材等。提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册。支持双向lis通讯。可溯源，并提供相关资料。
2.安装要求：由销售方将货送至医院安装现场；验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准；维保及提供维保需要的相关配件。

## 目录1技术参数要求
绍兴文理学院附属医院输血科试剂项目（SXWLYY_SJ_2021_03） 技术参数要求表
标段号 | 标段名称 | 参数序号 | 技术参数要求
1 | 血栓弹力图检测项目 | 1 | 检测原理：电磁法检测
1 | 血栓弹力图检测项目 | 2 | 检测速度：≥8例/小时
1 | 血栓弹力图检测项目 | ▲3 | 检测通道：单机≥4通道
1 | 血栓弹力图检测项目 | 4 | 配备原厂高、低水平质控试剂
1 | 血栓弹力图检测项目 | 5 | 试剂质保期≥18个月
1 | 血栓弹力图检测项目 | ▲6 | 配备快速血栓弹力图高岭土检测试剂，缩短检测时间至30min以内
2 | 输血前8项检测项目 | ▲1 | 检测原理：采用化学发光法
2 | 输血前8项检测项目 | 2 | 测试项目需包括乙型肝炎病毒表面抗原，乙型肝炎病毒表面抗体，乙型肝炎病毒e抗原，乙型肝炎病毒e抗体，乙型肝炎病毒核心抗体，梅毒螺旋体抗体，丙型肝炎病毒抗体和人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测
2 | 输血前8项检测项目 | 3 | 配套设备单机样本位≥140个样本；原始管上机并随时加载
2 | 输血前8项检测项目 | ▲4 | 配套设备单机满足每小时≥300T的测试通量；并可多台联机
2 | 输血前8项检测项目 | 5 | 配套设备具备试剂冷藏功能，在线可添加、更换试剂和耗材
2 | 输血前8项检测项目 | 6 | 具有实时插入样本，急诊可优先的功能
2 | 输血前8项检测项目 | 7 | 高值具有自动稀释功能

## 目录2
绍兴文理学院附属医院输血科试剂项目（SXWLYY_SJ_2021_03） 目录一览表2
带*为标段内核心产品。
标段号 | 标段名称 | 目录序号 | 目录名称 | 参考规格、型号 | 单位 | 上限价（元） | 参考年使用量 | 参考年总金额 | 备注要求
3 | 血型鉴定试剂（仪器法）项目 | B10 | Galileo 板 | 100板/箱 | 箱 | 4000 | 15 | 60000 | 1.适用于美国Galileo NEO全自动血型配血分析仪系统； 2.抗A抗B血型定型试剂为药字号； 3.原装配套试剂； 4.价格参考浙江省最低价； 5.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 6.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 7.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展； 8.提供其它相关检测耗材及校准品。
3 | 血型鉴定试剂（仪器法）项目 | B11 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/瓶 | 瓶 | 2200 | 20 | 44000
3 | 血型鉴定试剂（仪器法）项目 | B12 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒（红细胞凝集法） | 10ml/瓶，4瓶/盒 | 盒 | 300 | 22 | 6600
3 | 血型鉴定试剂（仪器法）项目 | B13 | Novaclone 稀释质控液 | 10ml/瓶 | 瓶 | 260 | 20 | 5200
3 | 血型鉴定试剂（仪器法）项目 | B14 | *Capture-R Ready-Screen(3)微孔板 | 5板/盒 | 盒 | 1380 | 150 | 207000
3 | 血型鉴定试剂（仪器法）项目 | B15 | Capture Liss溶液 | 11.5ml | 瓶 | 360 | 350 | 126000
3 | 血型鉴定试剂（仪器法）项目 | B16 | Capture-R Ready 指示红细胞 | 11.5ml | 瓶 | 108 | 350 | 37800
3 | 血型鉴定试剂（仪器法）项目 | B17 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体）(抗A) | 10ml/瓶 | 瓶 | 2600 | 20 | 52000
3 | 血型鉴定试剂（仪器法）项目 | B18 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体）（抗B） | 10ml/瓶 | 瓶 | 2600 | 20 | 52000
4 | 传染病检测（手工法）项目 | B19 | 人类免疫缺陷病毒抗体（胶体金法） |  | T | 5.5 | 100 | 550 | 1.人类免疫缺陷病毒抗体采用胶体金法； 2.梅毒螺旋体抗体（TPPA）采用凝集法。
4 | 传染病检测（手工法）项目 | B20 | *梅毒螺旋体抗体（TPPA）（凝集法） |  | T | 5.22 | 1800 | 9396
5 | 输血相容性（手工法）检测项目 | B21 | *凝聚胺介质 |  | T | 245/150 | 15000 | 24500 | 1.凝聚胺介质试剂IgM抗A或抗B抗体效价≥128，IgG抗D抗体效价≥128，试剂保质期≥18个月； 2.ABO血型反定型用红细胞试剂包括A1型、B型、O型红细胞，与已注册上市的抗A抗B试剂相应反应标准：A1+抗A（凝集3+抗血清最高稀释度≥8，凝集1+抗血清最高稀释度≥64）；冷链2-8℃配送； 3.RhD血型定型试剂（抗D）效价≥1：64。
5 | 输血相容性（手工法）检测项目 | B22 | ABO血型反定型用红细胞 |  | ml | 188/30 | 1500 | 9400
5 | 输血相容性（手工法）检测项目 | B23 | RhD血型定型试剂（抗D） |  | ml | 10 | 500 | 5000