## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院医用耗材、医用试剂及检测服务采购（ZJ_ZDFC_2021_01）采购产品一览表
目录序号 | 目录名称 | 参数要求 | 使用量（年）
1 | 分装奶瓶及奶嘴 | 1、奶瓶要求PP材质，不含塑化剂，一次性使用（提供无菌车间证明）。 | 15万
2、奶瓶要求容积为60ML（含奶盖）。
3、奶瓶口径能无缝连接贝亲标准口径BA77的贝亲奶圈。
4、可放在水浴箱内加热（能耐受50℃温度）。
5、包装要求：奶瓶和奶盖包装在一起， 10个一小袋；奶嘴奶圈奶帽包装在一起，10个一小袋。
6、生产企业必须有备案许可资质。有近期国家权威部门抽检报告提供。
7、要求每周送货一次。
8、奶瓶奶盖和奶嘴奶圈奶帽作为2种组合分别报价。
2 | 伴随诊断相关免疫组化试剂 | ★1.能够全自动完成免疫组化染色和原位杂交染色全部过程，适合所有规格玻片。烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预； （此项为准入项，不满足则相应产品作废处理） | 10万
2.适合多种样本类型：石蜡，冰冻，宫颈脱落细胞等样本.
3.所招试剂匹配科室目前现有的设备平台
4.二抗试剂必须包含脱蜡液EZ、LCS、修复液、DAB、二抗等试剂，提供品种必须包含以上试剂
5.提供二抗试剂能匹配ER、PR、C-erbB-2（4B5）、CD117、CD20、ALK（D5F3）等三类试剂，并提供相关证件。
6.脱蜡液不含酒精与二甲苯，符合环保标准，废液无需分开收集，简化处理流程.
7.提供的二抗试剂能匹配伴随诊断试剂ALK（D5F3）.
8.试验过程中每张玻片上覆盖液盖膜，保证样本完整及试剂不蒸发.
9.染色质量稳定可靠，根据不同指标方案免疫组化染色时间从2.5-3.5小时可完成30张切片免疫组化从烤片到复染的全流程染色.
10.支持开展宫颈脱落细胞双染（P16和Ki67）项目，具备FDA、CFDA认证，大数据的临床验证，能降低阴道镜转诊率，易于检出病变细胞.
11.提供的抗体试剂需符合国家食品药品管理要求，提供相关证件
12.抗体试剂需提供冷链配送及相关材料。
13.投标人的投标文件内容与实际所产品性能不符合的作废标处理。
14.浙江省内三甲医院用户数量≥5家.
15.试剂在使用中发现投标文件无偏离或正偏离的项目实际为负偏离时，视具体情况要求卖方赔偿。
3 | 全自动免疫组化仪试剂 | ★3.1 能够全自动完成免疫组化染色和原位杂交染色全部过程，适合所有规格玻片。烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预； （此项为准入项，不满足则相应产品作废处理） | 10万
3.2处理通量：每次≥30张玻片，可分批单独上机。免疫组化处理时间≤2.5小时每批，可执行过夜程序。
3.3提供的抗体试剂需符合国家食品药品管理要求，提供相关证件
3.4配套试剂组成：免疫显色试剂、纳米盖板、免疫组化抗原修复缓冲液、浓缩清洗液、脱蜡液、色带等。
3.5免疫显色试剂：
套装试剂包含：过氧化酶封闭剂,一抗后试剂，多聚物，DAB Part 1，DAB Part B，苏木素。
用于检测小鼠、兔lgG 和小鼠 lgM 的一抗，能呈现高分辨率强染色。多功能小分子链提高了组织穿透性，提高一抗的稀释比。同时适用于免疫组化和原位杂交染色。
3.6 免疫组化抗原修复缓冲液：
分别含有柠檬酸盐、 EDTA的缓冲溶液，可以平衡溶液的 pH 值，在自动染色机中起到破坏液体表面张力的作用，增强了液体在系统中的流动性。液体具有防沸功能，避免在100℃长时间修复条件下出现干片的问题。
3.7 浓缩清洗液：
平衡溶液中的 pH 值，以优化试剂反应的过程。试剂同时具有防腐作用。稀释溶液用于组织或细胞玻片在每步孵育步骤中清洗残留的试剂及未结合的物质。可以驱除每个孵育步骤后剩余的试剂以防止背景染色。
3.8 脱蜡液：
用于免疫染色前去除组织或细胞玻片中的福尔马林和石蜡，切片无需预处理即可直接上机。
3.9 打印标签及色带：
耐腐蚀的玻片标签，能紧密粘附在玻片上，保证信息可识别。打印标签成分为热塑薄膜. 采用热转印技术。
3.10 具有自动抗原修复功能，可针对每张玻片设定不同的修复条件，抗原修复温度：室温至100℃。
3.11 .每张玻片下均有独立温控单元，可单独设定每张玻片的温度。
3.12 加样方式：采用侧面加样模式，减少试剂用量，使试剂覆盖均匀，防止干片。可在染色中途连续上载玻片架，不影响已执行的染色程序。
3.13 有害废液和无害废液分开收集，废液收集：真空负压抽吸，专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀，具有液位感应系统，可自动监测剩余试剂量和废液收集量，提高安全性。
3.14小容量试剂瓶数量≥36个，4排，每排9个，试剂瓶容量：7ml或者30ml，添加试剂量：100ul。
3.15 纳米盖板：虹吸技术保证试剂侧面滴加，保护组织样本不掉片，并使试剂均匀覆盖整张玻片，防止试剂挥发。
3.16浙江省内三甲医院用户数量≥5家
4 | 胚系BRCA1/2基因突变检测服务 | 1.使用获NMPA批准的BRCA1/2基因检测试剂盒产品。 | 13万
2. 检测标本类型能够涵盖卵巢癌、乳腺癌患者福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）组织和血液样本。
3. 测序深度超过（0. 2×平均测序深度）的位点应该占所有目标检测位点比例的90%以上，测序数据质量评估Q30要求大于75%，对目标区域的覆盖度要求100%，比对率大于85%。
4. 胚系BRCA1/2基因检测能够明确区分纯合变异和杂合变异；肿瘤BRCA1/2基因检测范围内发生的可检变异类型的检测灵敏度最高可达2%。
5.检测区域需至少包括BRCA1/2基因整个外显子编码区及外显子与内含子交界区（+/-20个碱基对）。
6. 阳性符合率100%，阴性符合率100%，对接近灵敏度下限的灵敏度参考品变异位点检出率100%，对精密度参考品重复检测一致率100%。
7. 试剂抗干扰能力强，不受血红素、胆红素和甘油三脂等物质干扰；两个基因的不同区域之间、与其他基因之间、不同反应管之间以及突变类型之间均无交叉反应，特异性好。
售后服务方案要求：
1）每周一至周六安排专人收取标本，按标本保存条件进行运输，标本必须控制在48小时内送达参与投标的第三方医学检验所；
2）参与投标的第三方医学检验所接收标本后7个自然日内出具检测报告，24小时内响应院方针对报告提出的疑义；
3）免费提供全流程培训，包括实验流程培训、生物信息分析培训、报告出具培训。
5 | 子宫内膜癌分子分型检测服务 | 1. 检测标本类型能够涵盖子宫内膜癌患者的福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）组织样本及外周血。 | 10万
2. 检测范围：可检测与子宫内膜癌相关的POLE和TP53突变及微卫星不稳定（MSI）状态。
3.测序数据质量评估Q30要求大于75%，对目标区域的覆盖度要求100%，比对率大于85%。
4.对目标基因范围内发生的可检变异类型的检测灵敏度最高可达5%。
5.阳性符合率100%，阴性符合率100%；对接近灵敏度下限的灵敏度参考品变异位点检出率100%，对精密度参考品重复检测一致率100%。
售后服务方案要求：
1）周一至周六安排专人收取标本，按标本保存条件进行运输，标本必须控制在48小时内送达参与投标的第三方医学检验所；
2）参与投标的第三方医学检验所接收标本后7个自然日内出具检测报告，24小时内响应院方针对报告提出的疑义；
3）医院提供信息化接口对接及硬件设备，提供LIS系统与物流平台的对接方案，能快速收取标本和导出报告单结果，能按要求提供原始数据以便复核。
4）提供采样所用相关耗材。
6 | 乳腺癌21基因检测服务 | 1、通过RT-PCR技术方法，检测乳腺癌患者福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）组织样本中21个基因的表达情况，并有配套的乳腺癌21基因表达检测复发分数模型计算系统，可给出受检者所属的复发风险分类。 | 14万
2、 试剂对样本重复性好，单基因相同样本检测CT值差值<2；试剂抗干扰能力强，不易受外界核酸的影响；试剂有完整的性能验证测试。
3、 试剂检测得到的21个基因表达水平与其他方法学结果一致率高。
售后服务方案要求：
1）每周一至周六安排专人收取标本，按标本保存条件进行运输，标本必须控制在48小时内送达参与投标的第三方医学检验所；
2）参与投标的第三方医学检验所接收标本后7个自然日内出具检测报告，24小时内响应院方针对报告提出的疑义；
3）免费提供全流程培训，包括实验流程培训、生物信息分析培训、报告出具培训。
7 | 实体瘤/妇科肿瘤（大panel）基因检测（含同源重组缺陷评分）服务 | 1、检测内容 | 10万
1）妇瘤和其他所有实体瘤已上市靶向药物相关基因、肿瘤信号通路相关基因、免疫相关生物标志物（包括TMB、MSI）、肿瘤遗传易感性基因、化疗药物相关位点。
2）卵巢癌专属版本：包含基因组不稳定性的三大伤痕标志物(LOH / TAI/LST) 状态，通过模型计算得到HRD Score，并出具卵巢癌专属报告。
3）子宫内膜癌专属版本：包括TCGA分子分型检测，并出具基于分子分型的医学专属报告。
2.肿瘤细胞含量≥20%，保证样本检测有效；
3. 肿瘤组织样本测序深度＞1000×，血液样本的测序深度＞200×。
4. 基于illumina测序平台研发制定。
5. 测序数据质量评估Q30要求大于80%。
6. 对目标基因范围内发生的可检变异类型的检测灵敏度为2%。
7. 高通量测序数据分析系统中测序数据权限与软件数据分析权限分离，数据分析操作不会对原始测序数据产生任何影响。
8. 严格系统的性能验证，胚系和体系变异检测的灵敏度和特异度达99%以上。
售后服务方案要求：
1）每周一至周六安排专人收取标本，按标本保存条件进行运输，标本必须控制在48小时内送达参与投标的第三方医学检验所；
2）参与投标的第三方医学检验所接收标本后14个自然日内出具检测报告，24小时内响应院方针对报告提出的疑义；
3）免费提供全流程培训，包括实验流程培训、生物信息分析培训、报告出具培训。
8 | 实体瘤卵巢癌相关基因（含内膜癌TCGA分子分型）基因检测服务 | 1. 检测内容 | 10万
1）妇瘤和其他所有实体瘤已上市靶向药物相关基因、肿瘤信号通路相关基因、免疫相关生物标志物（包括MSI）、肿瘤遗传易感性基因、化疗药物相关位点 。
2）子宫内膜癌专属版本：包括TCGA分子分型检测，并出具基于分子分型的医学专属报告。
2.肿瘤细胞含量≥20%，保证样本检测有效。
3. 肿瘤组织样本测序深度＞1000×，血液样本的测序深度＞200×。
4. 基于illumina测序平台研发制定。
5. 测序数据质量评估Q30要求大于80%。
6. 对目标基因范围内发生的可检变异类型的检测灵敏度为2%
7. 高通量测序数据分析系统中测序数据权限与软件数据分析权限分离，数据分析操作不会对原始测序数据产生任何影响。
8. 严格系统的性能验证，胚系和体系变异检测的灵敏度和特异度达99%以上.
售后服务方案要求：
1）每周一至周六安排专人收取标本，按标本保存条件进行运输，标本必须控制在48小时内送达参与投标的第三方医学检验所；
2）参与投标的第三方医学检验所接收标本后14个自然日内出具检测报告，24小时内响应院方针对报告提出的疑义；
3）免费提供全流程培训，包括实验流程培训、生物信息分析培训、报告出具培训。
9 | 同源重组修复相关基因检测服务 | 1.检测同源重组修复通路关键基因和卵巢癌遗传性肿瘤相关基因；同源重组缺陷评分HRD Score检测：检测基因组不稳定性的三大伤痕标志物(LOH / TAI/LST) 状态，通过模型计算得到HRD Score； | 27万
2. 基于illumina测序平台研发制定；
3. 肿瘤细胞含量≥30%，保证样本检测有效；
4. 肿瘤组织样本测序深度＞150×，血液样本的测序深度＞50×；
5. 选取大于单核苷酸多态性（SNP）位点11万个，用于基因组不稳定性评估，选取位点在整个基因组均匀分布，并保证在个体中获得足够的杂合位点，计算得到的HRD得分与全外显子+基因组骨架探针测序（WES+Backbone）计算的HRD得分一致性大于90%。
6. 测序数据质量评估Q30要求大于80%。
7. 对目标基因范围内发生的可检变异类型的检测灵敏度为2%；
8. 高通量测序数据分析系统中测序数据权限与软件数据分析权限分离，数据分析操作不会对原始测序数据产生任何影响。
9. 临床参考品阳性符合率100%，阴性符合率100%。
10. 进行批间重复性，选择高中低 HRD Score样本进行验证， HRD 分层状态一致。
11. 本次投标HRD-Score检测方法学可应用于单体系（无对照）样本检测。
12. 投标HRD Score检测方法学应用
1)本次投标HRD-Score检测方法学，应用于药物上市临床研究项目≥3项
2)本次投标HRD-Score检测方法学，临床研究验证5项，病例数≥700例
售后服务方案要求：
1）每周一至周六安排专人收取标本，按标本保存条件进行运输，标本必须控制在48小时内送达参与投标的第三方医学检验所；
2）参与投标的第三方医学检验所接收标本后7个自然日内出具检测报告，24小时内响应院方针对报告提出的疑义；
3）免费提供全流程培训，包括实验流程培训、生物信息分析培训、报告出具培训。