## 技术参数
绍兴市市级医院检验流水线及配套服务联合招标采购 技术参数响应表
投标企业名称（加盖公章）： |  |  | 联系人及联系方式：
序号 | 技术内容 | 参数指标 | 证明材料 | 偏离情况 | 提供材料所在页码
一 | ★整体要求 | 1.本项目全自动生化免疫流水线是一个完整的检测系统，需提供流水线上项目检测配套的设备、试剂、耗材、质控、软件及与系统接口、维修养护、技术支持等货物和服务，所有硬件均为全新、未经使用，检验试剂与仪器必须适配。实现检验过程自动化、标准化，为患者提供最及时、准确的检测结果； 2.生化检测项目必须线上完成，不得缺项；免疫检测项目线上不得少于42项； 3.生化检测项目中注明“必须原装试剂”的，须提供原装配套试剂；免疫检测项目均须提供原装配套试剂。 | 1.根据整体要求制作投标方案，需提供每家医院的流水线组成，方案应对照项目内容逐一提供佐证材料； 2-3.根据投标产品申报信息汇总表为准。
二 | 功能要求 | 流水线系统包括样本前处理系统、流水线轨道系统、离心机设备、信息管理系统、样本后处理系统、生化分析仪、免疫分析仪等部件，实现样本在线装载、离心、开盖、全自动检测、加膜（盖）、在线冷藏保存、二次去膜、样本过期自动丢弃等功能。 | 功能要求需在投标方案内说明。
三 | 品牌型号 | 流水线上设备为各厂家最新版本型号。 | 提供承诺书。
四 | 技术参数要求
4.1 | 样本前处理系统
4.1.1 | 样本管要求 | 流水线系统前后处理能够同时兼容13mm和16mm两种口径的样本管。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.1.2 | 后分类功能 | 检测后需要分类的样本管自动返回样本管理器实现自动分类。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.1.3 | 条码阅读器 | 可识别各类国际标准条码，根据条码信息自动分配传输至相应的分析检测模块，且对错误条码或不清晰条码样本管能自动返回样本管理器，并有报警提示。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.1.4 | 开盖单元 | 对识别后的样本进行自动去盖，支持多种类型试管盖类型，处理能力≥800管/小时。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.1.5 | ▲进样单元 | 流水线进样速度≥900管/小时，并可持续不间断进样。具备独立进样单元。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.2 | 流水线轨道系统
4.2.1 | 轨道系统 | 环形轨道运输，避免操作人员往返走动。单向轨道需具有3000管/小时以上的样本传输能力。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.2.2 | 轨道驱动 | 轨道无需电机驱动，噪音低。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.2.3 | 样本识别功能 | 流水线系统采用无线射频或激光探测等类似技术识别、分配、管理样本，具有全程跟踪样本管的功能。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.2.4 | 指定模块设置 | 流水线上设备可单独设置指定模块状态，无需所有设备转至待机状态。流水线上连接的所有检测仪器均可独立工作。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.3 | 离心机设备
4.3.1 | 离心能力 | 线上离心单元处理能力≥300管/小时，每台离心机单次可容纳≥80管样本，同时可自定义离心时间、离心温度、离心转速和离心力等参数。最大离心转速≥3500RPM，以满足对不同样本的离心要求。离心机须为低温离心机。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.3.2 | 样本管要求 | 具有单独设定样本等待离心间隔时间，自动平衡功能，单台离心机能够同时兼容13mm和16mm两种口径的样本管。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.3.3 | 连接数量限制 | 对于不需要离心样本，可自动调配，跳过离心单元。流水线上可连接的离心机台数不可有限制。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.3.4 | 参数设置 | 单台离心机可单独设置参数。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.4 | 样本后处理系统
4.4.1 | 在线加盖/膜能力 | 能对存储样本管进行加盖/膜，确保样本存储时的生物安全，在线加盖/膜能力≥800管/小时。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.4.2 | ▲在线冰箱 | 在线冷藏冰箱单模块容量符合各医院要求，满足线上存储能力。（市中医院≥9000管，市妇保院≥15000管，市七院≥5000管） | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.4.3 | 二次去盖/去膜 | 能实现样本的自动复查，具有独立的二次去盖/膜单元，处理能力≥200管/小时。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.4.4 | 样本定位功能 | 在线冷藏冰箱能自动记录和自动检索样本存储位置信息，样本满载或超过设定温度范围时会自动报警提示。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.5 | 信息管理系统
4.5.1 | 系统连接 | 流水线数据管理系统为开放的，可以连接第三方设备，并对其实现管理功能。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.5.2 | 样本监测 | 提供实时TAT的监测，监测和提供检测样本实时状态。按照规定时间自动进行质控检测。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.6 | 全自动生化分析仪
4.6.1 | 整机构造 | 模块化设计，可根据医院检测需要随时增加模块来实现扩容备份。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.6.2 | ▲处理能力 | 整机检测速度符合各医院要求（其中电解质模块仅限1个），电解质单模块检测速度≥900测试/小时。（市中医院≥5400T/小时，市妇保院≥8000T/小时，市七院≥5400T/小时） | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.7 | 全自动免疫分析仪
4.7.1 | ▲检测速度 | 线上免疫检测速度符合各医院要求。（市中医院≥800T/小时，市妇保院≥1200T/小时，市七院≥800T/小时） | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.7.2 | 检测方法原理 | 化学发光法。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.7.3 | 样本缓存 | 线上样本独立缓存空间，用于优化在轨样本流程，具有自定义缓冲时间功能，支持暂存未出结果及已出结果的样本，必要时可自动回到仪器进行复查等操作。 | 提供技术说明、检测报告、官网截图、产品彩页等证明材料。
4.8 | 生化免疫试剂及配套系统
4.8.1 | ▲单机要求 | 流水线上缺项的项目，仅允许配备1台单机设备辅助完成，注明设备品牌型号。 | 根据投标产品申报信息汇总表为准。
4.8.2 | ▲生化项目试剂要求 | 生化检测项目中未注明“必须原装试剂”的，仅允许提供不多于3个品牌的其他试剂，注明试剂品牌。 | 根据投标产品申报信息汇总表为准。
4.8.3 | 校准品要求 | 生化项目检测试剂与校准品为同一品牌。 | 提供承诺书。
4.8.4 | 溯源报告 | 提供与试剂配套的校准品并提供溯源性报告。 | 提供承诺书。
4.8.5 | 甲胎蛋白 | AFP原倍未稀释的最大线性检测范围≥1500ng/mL。 | 提供检测试剂说明书。
4.8.6 | 癌胚抗原 | CEA原倍未稀释的最大线性检测范围≥1000ng/ml。 | 提供检测试剂说明书。
4.8.7 | 人绒毛膜促性腺激素 | β-HCG原倍未稀释的最大线性检测范围≥10000mIU/ml。 | 提供检测试剂说明书。
4.8.8 | ★室间质评 | 在国家或省临检中心已开展室间质评的项目，其试剂应有单独分组。 | 提供2021年室间质评成绩回报单。
4.8.9 | 冷链运输 | 投标人在投标文件中须承诺试剂、质控品配送全程符合冷链（规定温度）要求。 | 提供承诺书。
五 | 售后服务
5.1 | 流水线安装 | 中标后一周内必须提供流水线全套设计方案(包括所有配套辅助设备的配置，安装场地、给/排水、强/弱电要求及图纸等)，按采购文件和合同约定时间完成流水线安装并能正常运行和检测，流水线全套安装工作包括全自动流水线的设计和安装、纯水仪、冷库、中央空调、LIS系统（双向通讯）及UPS等相关设备和安装，合同期满后中标人自行拆除相关设备。 | 提供承诺书。
5.2 | ★售后服务团队 | 绍兴市区配备3名驻院工程师，另需配备驻院技术人员≥10人，根据各医院需求分配，在流水线设计完成后到位。协助院方完成ISO15189认可。（市中医院驻守本院工程师≥1名、驻守院内3名技术人员；市妇保院驻守本院工程师≥1名、常驻院内实验人员≥4名；市七院驻守本院工程师≥1名、驻守院内3名技术人员） | 提供承诺书。
5.3 | 其他售后服务 | 包括投标人在本地（绍兴市区）设立的项目部、办公室、办事处等机构的证明材料或投标人作出的中标后提供本地化服务的承诺；定期组织院内学术专业能力培训等。 | 提供承诺书。
5.4 | 操作培训 | 免费对采购人的技术人员进行培训。负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验，内容包括设备的基本操作技能，设备的功能、原理和构成，各系统部件（设备）的检查、调整等。 | 提供承诺书。
5.5 | 安装标准 | 符合国家有关安全技术标准。 | 提供承诺书。
5.6 | 技术资料 | 提供完整的中英文安装技术资料、操作使用资料各1套，维修资料及电路图纸及其相关软件各1套,安装时院方验收。 | 提供承诺书。
5.7 | 验收标准 | 设备安装调试完成后1个月内进行验收，产品应与原始技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 | 提供承诺书。
5.8 | ▲不间断电源（UPS） | 合同期间不间断电源（UPS）保持正常运行状态，断电后整机运行不小于30分钟。 | 提供承诺书。
5.9 | 室间比对 | 根据采购人需要免费提供每年一到二次的室间比对。 | 提供承诺书。
5.10 | 仪器校准 | 根据采购人需要免费提供仪器校准，并出具仪器校准报告。 | 提供承诺书。
5.11 | 定期维护 | 根据检测数量，检测频次开展定期维护，按仪器说明书更换必要耗材，并开展性能验证。 | 提供承诺书。