## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院医用耗材采购项目（ZJ_ZDFC_2018_08）采购产品一览表
目录项 | 目录名称 | 参数要求 |  | 采购量（1年） | 参与采购保证金
标项一 | 石蜡 | 1、 熔点56℃--58℃。 |  | 约12万元 | 1200元
*2、石蜡纯洁度：熔化后无杂质及颗粒状沉淀,无需过滤，可直接用于脱水机。
3、 石蜡内不含带有损害机器或异味的添加物质。
4、 所用的石蜡切片时无粘片现象。
5、 石蜡包装为片状或颗粒状，最小包装为1Kg，提供试用品（10--15Kg）。
标项二 | 即毁式一次性使用无菌阴道扩张器 | *1、要求为即毁式，以注册证名称为准 |  | 约130万元 | 13000元
2、规格齐全，要求有大、中、小规格
3、要求材质透明
4、 手柄、按柄上应无其他部件，避免阻挡视野
5、要求操作和毁形方便
6、具有适用于妇产科检查用扩阴器和妇产科阴道手术用扩阴器（分别注明规格型号）
标项三 | 病理刀片 | 1、适用于病理科肌瘤、宫颈组织的常规切片、冰冻切片。 |  | 约10万元 | 1000元
2、刀片锋利耐用。
3、*质量等于或优于羽毛牌刀片
标项五 | 一次性血氧探头 | 1.适用机型：用于美国Maximo各种型号的脉搏血氧仪 |  | 约18万元 | 1800元
*2.要求Maximo原厂生产
3.佩戴部位：手或者脚
4.要技术规格要求：采用Masimo SET数字脉搏血氧测量技术
4.1饱和度测量范围：70%-100%
4.2饱和度精度：体动或无体动：±3%（1个标准差）
4.3脉搏测量范围：25-240bmp
4.4脉搏率精度：体动或无体动：±3%（1个标准差）
标项六 | 动态葡萄糖监测系统（传感器） | 1、传感器包装：一次性无菌包装 |  | 约35万 | 3000元
2、传感器探针的穿刺深度：应不大于9mm
3、探针的最大的穿刺力：应小于2N
4、探针自动收回功能：传感器敷贴器的设计符合一次性使用，在将传感器敷贴后，探针应自动回收于传感器敷贴内部，不外露，且无法再次放出，以保证用户使用安全。
5、工作性能：无需校准。传感器每1分钟自动检测一次葡萄糖，每15分钟保存一个数据。检测获得的葡萄糖读数在2.2-27.8mmoml/L的浓度范围内，线性偏差要求符合下表：
|  | 测试范围 | 线性偏差
|  | ＜5.55mml/L | 不超过±0.83mmol/L
|  | ≥5.55mml/L | 不超过±15%
精密度：任意一批传感器在2.2-27.8mmoml/L的不同葡萄糖浓度时，获得的检测结果的变异系数应不大于7.2%
6、反应时间：对于葡萄糖浓度在2mmol/L到15mmol/L之间变化时，传感器达到稳定输出所需时间不超过5分钟。
7、传感器佩戴为微创且佩戴部位为手臂。
8、传感器使用时间：传感器可以连续监测14天，每24小时可测得的葡萄糖数值不少于288个。
9、防水性：可佩戴传感器在1米的水下活动30分钟，传感器仍可以正常工作，包括储存数据及传输数据给扫描检测仪。
10、传感器可在4cm的距离内无线传输数据到扫描仪，用于分析用户血糖规律，作为治疗方案调整的参考。
标段七 | 精子检测板 | 1、检测板材质：玻璃（双层）,上盖板玻璃厚度：0.5mm±0.01mm，可以配合相差检查设备使用； |  | 约15万 | 1500元
2、*每块检测板具备4个腔位，可匹配全自动精子质量分析仪连续扫描分析4个样本，自动扫描区域符合仪器要求；
3、每个检测板更换时，CASA系统扫描Z轴位置在±10微米范围内；
4、为了保证分析质量，每个腔室可保证最大视野数不低于110个；
5、腔位深度10微米，CASA系统中可依据此项参数进行选择；
6、每个腔位深度误差:±2μm,配合CASA设备每次检查结果的CV值≤5,精子密度、活率测定结果的CV值≤5%。（CV值需提供相关检验报告)；
7、每个腔位独立，保证腔位之间不可串流，保证精子捕捉的误差率≤5%；（误差率需提供相关检验报告)；
8、一次性使用，方便快捷，无污染；
9、*清洁度高，边缘视野检测时自动跳过，凝结视野自动过滤。