## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院医用耗材（ZJ_ZDFC_2019_04）采购产品一览表
目录序号 | 产品名称 | 参数要求
项目一 | 一次性使用硬膜外麻醉导管 | 适用范围：供临床人体硬脊膜外腔神经阻滞时与一次性使用麻醉用针配合，供临床输送麻醉剂用。
1、管路带不锈钢钢丝，头端柔软；
2、规格：φ1.0mm±0.05mm；
3、长度≥700mm，流量≥10ml/min；
4、断裂力≥15N，经180°折弯后流量减少应不才超过10%；
5、带导管接头，能承受一定压力。
项目二 | 一次性使用硬膜外麻醉套件（带钢丝硬膜外导管） | 1、导管外径（直径）：0.80（±0.05）mm；
2、导管长度：≥800mm；
3、导管流量≥9ml/min；
4、导管拉伸断裂力≥15N；
5、导管外层塑胶与内层螺旋弹簧钢丝连接牢固度：施加 5N 轴向拉力，持续5s，两者不分离；
6、导管≥5μm范围内微粒污染 <10 个/ml；
7、导管刻度标识：导管从软尖端往后每间隔 10mm 为一个刻度标识，总标识长度为250mm；
8、导管末端（接触人体部分）要求作防损伤处理；
9、整根导管设有前、中、后共3段透视窗便于医生观察回血，前透视窗长度为(50± 5)mm, 中透视窗和后透视窗长度为（15±5）mm；
10、导管结构：整根导管为双层复合结构，即外层塑胶结构，内层为螺旋弹簧钢丝结构。