## Sheet1
绍兴文理学院附属医院检验检测试剂及配套服务招标采购（SXWLYY_SJ_2019_03）采购一览表
1号标段（心磷脂抗体+自身免疫性糖尿病抗体）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A01 | 抗RA33抗体IgG | 项目参数： ▲1.检测原理：磁微粒直接化学发光； ▲2.可拓展检测项目：具有类风湿炎症（RA33、anti-ccp）心膦脂抗体（IgG、IgM、IgA）、β2糖蛋白I型抗体（IgG、IgM、IgA）、肺炎支原体抗体（IgG、IgM）、肺炎衣原体抗体（IgG、IgM）、自身免疫性糖尿病抗体（GADA、IAA、IA-2A、ICA）、骨代谢等； 3.可定量检测β2糖蛋白I抗体，能区别IgG、IgM、IgA浓度、采用两步法间接免疫测试法； 4.肺炎支原体抗体（IgG、IgM）、肺炎衣原体抗体（IgG、IgM）能快速检测,时间最快≤30分钟； 5.抗心磷脂抗体（aCL)采用国际标准单位，可溯源到国际标准； 6.具有小包装试剂，上机最小包装50T； 配套仪器参数: 7.单机速度≥300测试/小时； 8.单机≥30个冷藏试剂位，可不停机装载； 9.进样系统：轨道进样，可随时添加； 10.单机样本位≥140个可连续装载样本，急诊位≥15个，可随时插入,急诊优先测定； 11.反应杯：可一次性装载≥2000个反应杯，可在线随机加杯，全程跟踪，不足报警。 | T | 20 | 1200
A02 | 抗环瓜氨酸肽抗体酶联CCP |  | T | 22 | 1200
A03 | 抗心磷脂IgA抗体检测试剂盒 |  | T | 11 | 1200
A04 | 抗心磷脂IgG抗体检测试剂盒 |  | T | 11 | 1200
A05 | 抗心磷脂IgM抗体检测试剂盒 |  | T | 11 | 1200
A06 | 抗β2糖蛋白IgA抗体检测试剂盒 |  | T | 16 | 1500
A07 | 抗β2糖蛋白IgG抗体检测试剂盒 |  | T | 16 | 1500
A08 | 抗β2糖蛋白IgM抗体检测试剂盒 |  | T | 16 | 1500
A09 | 谷氨酸脱氢酶抗体 |  | T | 60 | 2000
A10 | 胰岛素自身抗体 |  |  |  | 2000
A11 | 酪氨酸磷酸酶抗体 |  |  |  | 2000
A12 | 胰岛细胞抗体IgG |  |  |  | 2000
A13 | 肺炎支原体抗体IgG |  | T | 12 | 3000
A14 | 肺炎支原体抗体IgM |  | T | 12 | 3000
A15 | 肺炎衣原体抗体IgG |  | T | 12 | 3000
A16 | 肺炎衣原体抗体IgM |  | T | 12 | 3000
2号标段（肿瘤标志物+骨标）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A17 | 甲状腺球蛋白 | 项目参数： ▲1.单机能检测所有标段项目； ▲2.采用电化学发光法； ▲3.HCG+β分析灵敏度≤0.5mIU/ml，未稀释线性范围≥10000mIU/ml； 4.样本用量≤50ul； 5.检测项目均为两点定标，同批号试剂定标周期≥28天； 配套仪器参数: 6.分析速度≥170T/小时； 7.仪器可以通过模块连接，具有可扩展和重新组合的功能； 8.使用一次性tip头，具有防交叉污染。 | T | 13 | 800
A18 | 急诊人绒毛膜促性腺激素 |  | T | 11 | 1000
A19 | 糖类抗原724 |  | T | 23 | 5000
A20 | 神经元特异性烯醇化酶 |  | T | 23 | 5000
A21 | 人附睾蛋白（HE4） |  | T | 27 | 5000
A22 | 降钙素 |  | T | 21.5 | 2000
A23 | β-胶原特殊序列 |  | T | 26 | 800
A24 | N-MID骨钙素 |  | T | 26 | 800
A25 | 25-羟基维生素D测定试剂盒 |  | T | 26 | 800
A26 | 总I型胶原氨基端延长肽 |  | T | 34.5 | 800
A27 | 免疫球蛋白IgE |  | T | 13 | 800
A28 | 抗苗勒氏管激素（AMH） |  | T | 77 | 200
3号标段（大便检测试剂）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A29 | 大便常规稀释液 | 项目参数: 1.单机项目包含：大便常规≥6项(含隐血试验)、轮状病毒抗原、腺病毒、转铁蛋白等； ▲2.金标法检测项目报告格式：可定性和半定量报告模式； ▲3.金标法检测项目及孵育时间：仪器可同时一次性吸样检测项目≥5个。标本一次吸样后仪器主机能满足同时≥3个不同时间点的检测：粪便隐血设定4分钟，轮、腺病毒检测设定12分钟，HP检测设定10分钟，且可在多个不同反应时间点同时检测； ▲4.有型成分检出符合率：采集标本的采集盒≥3个腔体（标本采集区，过滤待检区，及浓缩提纯区），≥2层滤网，提升被稀释后标本中的有形成分的浓缩，达到提高检出率的目的。有助于腹泻标本和儿童稀样便，及标本取样量不足的标本的检测更准确； 配套仪器参数: ▲5.配套仪器可自动进样，进、出样位都有密封罩全密封，无气味泄露； ▲6.仪器能对粪便隐血项目自动定性识别检测，无需人工判读； 7.急诊项目：仪器主机进样特设独立急诊位，急诊标本随到随测，不占用试管架位，不影响批量处理。 | T | 0.9 | 15000
A30 | 大便隐血试剂 |  | T | 2.5
A31 | A群轮状病毒试剂（金标法） |  | T | 7
A32 | 轮状病毒+腺病毒（金标法） |  | T | 15.5
A33 | 大便转铁蛋白（金标法） |  | T | 5
A34 | 采便杯 |  | 个 | 3
4号标段(糖化血红蛋白）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A35 | 糖化血红蛋白 | 项目参数： ▲1.实验原理：离子交换高效液相色谱（HPLC）； 2.全自动分析：原始管自动进样，集样品制备、分离、结果分析完全自动化的分析系统； ▲3.HbA1c检测速度：≤60秒/样本； ▲4.HbA1c模式为高分辨率模式，具有常见异常血红蛋白的分离鉴定能力； 5.每个分析柱10000人份只需要经过校正品校正一次，检测耗材信息的自动录入功能 ； 6.双结果显示，可同时报告IFCC和NGSP两个结果； 7.样本容量：100个样本/运行，可连续进样； 8.自动审核结果并发送到lis，异常血红蛋白的自动识别功能； 配套仪器参数： 9.样本可原始样品管上机，原始样品管和稀释的样品管仪器可自动识别； 10.样本稀释能力：仪器自动稀释，稀释倍数大于250倍； 11.吸样方式：样品管帽穿刺； 12.试剂耗材在线监测功能； 13.具备在线带色谱图样本数据保存及查询能力，本机可保存数据100000个记录； 14.能监测样本的自动审核功能。 | T | 12.5 | 40000
5号标段(血凝五项)
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A36 | D-二聚体（DD) | 项目参数： 1.检验方法：免疫比浊法； 2.检验波长：800nm，660nm； ▲3.试剂盒组成成份：试剂盒需同时包含单克隆抗体主试剂，抗干扰补充试剂、稀释液、缓冲液、校准品，单克隆抗体主试剂为冻干粉剂； 4.参考范围：90%百分位数为0.55 mg/L FEU； 5.CUTOFF值：排除VTE 和PE 的CUTOFF 值为0.5mg/L FEU； 6.最小检测限：0.03mg/L FEU； 7.线性范围：在仪器上为0.19—4.4mg/L FEU，相关系数r应＞0.99； 配套仪器按需提供，仪器参数： ▲8.配套仪器检测速度：DD≥202测试/每小时； ▲9.冷藏功能：机内试剂仓为10℃冷藏。仪器关机后，试剂仓仍能保持在10℃冷藏工作； ▲10.测试反应杯：独立单个反应杯，独立传送，单个取用，不是四联杯等类型； ▲11.样本位：≥100个，轨道式进样（非圆盘式样品架），可连续进样； 12.有专用独立急诊样本位，可随时加入急诊样本，优先处理； 13.具备自动样品预稀释功能，可实时显示样本检测剩余时间； 14.具有盖帽穿刺吸样功能和开盖吸样功能； 15.样品监测功能：可预检样品是否溶血、黄疸、乳糜，即自动识别黄疸、溶血、乳糜的样本； ▲16.吸液针臂（吸样品、吸试剂）：≥5个机械臂，样本吸液针机械臂、试剂吸液针机械臂分开独立机械运动。 | T | 19 | 3000
A37 | 急诊凝血四项（PT、FIB、APTT、TT） | 项目参数： ▲1.检测方法：凝固法、发色底物法、免疫法、凝集法，4种检测方法齐全，保证凝血项目的开展； 2.纤维蛋白原：可用clauss法直接检测，同时又可从PT中演算； 配套仪器按需提供，仪器参数： ▲3.检测速度：PT≥200个测试/每小时；DD≥90个测试/每小时； ▲4.具有试剂冷藏功能：机内试剂仓为10℃冷藏。仪器关机后，试剂仓仍能保持在10℃冷藏工作； ▲5.测试反应杯：独立单个反应杯，独立传送，单个取用； ▲6.急诊样本：有专用独立急诊样本位，可随时加入急诊样本，优先处理； 7.检测状态：具备自动样品预稀释功能，可实时显示样本检测剩余时间； 8.具有样品监测功能：可预检样品是否溶血、黄疸、乳糜，即自动识别黄疸、溶血、乳糜的样本。 | T | 4.7 | 1000
6号标段（过敏源）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A38 | 过敏源检测（IgE半定量或定量,含尘螨、动物皮屑、蟑螂、草花粉、树花粉、霉菌、鸡蛋、牛奶、海鲜、牛羊肉、干果、水果、小麦等过敏原≥14项） | 项目参数： 1.检测原理：免疫印迹法； ▲2.每条膜条包含≥14项检测类别，包含：屋尘螨/粉尘螨、屋尘、柏树花粉/榆树花粉/梧桐花粉/柳树花粉/杨树花粉、豚草花粉/艾蒿花粉/苦艾花粉、点青霉/烟曲霉/分支孢霉/交链孢霉/根霉/毛霉、猫毛皮屑/狗毛皮屑、蛋清/蛋黄、牛奶、鳕鱼/鲑鱼/鲈鱼、虾/蟹/扇贝、牛肉/羊肉、芒果/菠萝/苹果/桃子/草莓、花生/开心果/腰果/榛子、总IgE，并均需有注册证； ▲3.≥10种检测项目组合类别可选择，涵盖临床常用的过敏原检测； ▲4.检测出报告时间：反应步骤小于等于3步，最快出报告时间≤2小时； 5.总IgE抗体和特异性IgE抗体包含于同一膜条上； 6.一次性膜条数量：40条； 7.液体分配通道：标准6通道，可扩展成8通道； 8.分液量：0.5mL～3mL，以0.1mL递增； 9.分液量校正：软件自动校正； 10可编程测试项：15项，每项20个子项； 11.孵育温度：室温、25度、30度、37度可调； 12.孵育时间：0～48小时59分钟，以1分钟递增； 13.孵育摇摆频率：5种可调，0Hz、0.1Hz、0.25Hz、0.5Hz、1Hz。 | T | 90 | 3000
7号标段（血小板抗体等）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A39 | 不规则抗体检测 | 项目参数: 1.检测原理：微注凝胶法、凝集法等； 配套仪器参数: 2.单机仪器检测速度：每小时>300个测试； 3.检测方式:具备相同项目批量测试和不同项目组合检测； 4.离心系统：至少可同时放置24张凝胶卡； ▲5.使用一次性TIP头，防止交叉污染：采用切实可行方式防止不同项目、不同样本间的交叉污染； 6.样本容量:>100个样本； 7.试剂卡添加方式：具有不停机在线添加功能。 | T | 15 | 1000
A40 | 血小板抗体检测 |  | T | 45 | 300
A41 | Rh血型分型检测 |  | T | 31 | 1000
8号标(分子生物学类1）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A42 | 高危型人乳头瘤病毒（HPV）分型核酸测定试剂盒 | ▲1.高危型人乳头瘤病毒（HPV）分型核酸测定试剂盒：为四管法，15全分型，含内标； 配套核酸提取仪参数： 2.能从全血、血清、血浆、尿液、脑脊液等直接生物源性液体标本或者如粪便悬浮液、组织匀浆液体、宫颈采集洗脱液等固态标本匀浆悬浮上清等样本中提取纯化样本中的核酸； ▲3.一次性样本通量：≥36样本/次； 4.运行速度：病毒核酸提取时间≤18min/次。 | T | 72 | 1200
9号标(分子生物学类2）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A43 | 人型支原体（MH）核酸测定试剂盒 | ▲1.肺炎支原体及肺炎衣原体核酸联合检测试剂盒：单管三检，即一个反应孔既能检测肺炎支原体，又能检测肺炎衣原体，含内标； 配套核酸提取仪参数： 2.能从全血、血清、血浆、尿液、脑脊液等直接生物源性液体标本或者如粪便悬浮液、组织匀浆液体、宫颈采集洗脱液等固态标本匀浆悬浮上清等样本中提取纯化样本中的核酸； ▲3.一次性样本通量：≥36样本/次； 4.运行速度：病毒核酸提取时间≤18min/次。 | T | 25 | 500
A44 | 人乳头瘤病毒（HPV）6型、11型核酸测定试剂盒 |  | T | 16.5 | 600
A45 | 沙眼衣原体（CT）核酸测定试剂盒 |  | T | 71 | 500
A46 | 淋球菌（NG）核酸测定试剂盒 |  | T | 71 | 500
A47 | 解脲衣原体（UU）核酸测定试剂盒 |  | T | 71 | 500
A48 | 肠道病毒通用型核酸测定试剂盒 |  | T | 80 | 300
A49 | 肠道病毒71型（EV71）核酸测定试剂盒 |  | T | 35 | 300
A50 | 柯萨奇病毒16型（CA16）核酸测定试剂盒 |  | T | 35 | 300
10号标(分子生物学类3）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A51 | TB-SAT结核分枝杆菌RNA检测 | ▲1.结核分枝杆菌采用SAT技术（RNA实时荧光恒温扩增技术）； 配套结核杆菌的核酸提纯仪参数： 2.一次性样本通量≥50样本/次； 3.运行速度：病毒核酸提取时间≤15min/次。 | T | 71 | 2000
11号标段（生化类1）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A52 | 胱抑素C | 1.所有项目适合雅培CL16000生化分析仪； 2.胱抑素C采用免疫比浊法，线性范围:0.1-8.0mg/L； 3.小而密低密度脂蛋白胆固醇采用过氧化物酶法，线性范围:0.1-8.0mg/L； 4.特异性生长因子采用比色法，线性范围:25-400U/ml； 5.同型半胱氨酸采用酶循环法，线性范围:0.06-50.00μmol/L； 6.ApoE采用免疫比浊法,线性范围:20-60mg/ml； 7.抗凝血酶Ⅲ采用免疫比浊法,线性范围:7.4-70.0mg/dl。 | ml | 30 | 2000
A53 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇 |  | ml | 25 | 2000
A54 | 特异性生长因子 |  | ml | 52 | 1000
A55 | 同型半胱氨酸 |  | ml | 50 | 3000
A56 | 载脂蛋白E(ApoE) |  | ml | 10 | 3000
A57 | 抗凝血酶Ⅲ |  | ml | 18 | 1000
12号标段(生化类2)
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A58 | 心型脂肪酸结合蛋白 | 1.项目适合雅培CL16000生化分析仪； 2.心型脂肪酸结合蛋白采用胶乳增强免疫比浊法,线性范围:2.5ng/mL-160ng/mL； 3.髓过氧化物酶采用胶乳增强免疫比浊法,线性范围12-1000ng/ml； 4.血管紧张素转化酶采用免疫比浊法,线性范围:3-150U/l。 | ml | 250 | 1000
A59 | 髓过氧化物酶 |  | ml | 60 | 1000
A60 | 血管紧张素转化酶 |  | ml | 5.85 | 4000
13号标段(生化类3,可单独评审)
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A61 | 脂蛋白相关磷脂酶A2（LP-PLA2) | 1.项目适合雅培CL16000生化分析仪； 2.采用酶法（连续监测法）； 3.线性范围达到1600U/L； 4.测量精密度：变异系统CV≦5%,相对极差R≦8%。 | ml | 100 | 3000
A62 | Ⅳ型胶原蛋白 | 1.项目适合雅培CL16000生化分析仪； 2.采用胶胶增强免疫比浊法； 3.线性范围：50-400U/L。 | ml | 60 | 3000
14号标段（特殊肿瘤二项）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A63 | CA50 | 项目参数: ▲1.采用ALP标记的辉光型化学发光； ▲2.CA50的线性范围1 U/mL -500 U/mL； ▲3.CA242的线性范围0.5-200 IU/mL； 4.符合国际量值溯源体系要求,并提供相关材料； ▲5.具有独立的校准品注册证配套； 配套仪器参数: 6.仪器最高可速480T/H； 7.具有36个试剂位，内置条码扫描； 8.可支持实时添加耗材试剂； 9.携带污染率<0.1PPM。 | T | 15 | 2000
A64 | CA242 |  | T | 15 | 2000
15号标段（尿液流水线）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A65 | 尿有形成份+干化学（≥10项,1台仪器） | 项目参数： ▲1.检测参数≥14项（定量项目：红细胞（RBC)、白细胞（WBC)、上皮细胞（EC)、管型（CAST)、细菌（BACT)、鳞状上皮（Squa.EC)定性项目：非鳞状上皮（Non.SEC)、透明管型（HY-CAST)、白细胞团（WBC-clumps)、病理管型（Path-CAST)、粘液丝（MUCUS)、精子（SPERM)、结晶（CRYSTAL)、酵母菌（YLC）、尿电导率（COND））并能提供6个散点图和1个直方图； ▲2.采用流式细胞技术，并同时采用核酸荧光染色的检测原理，鉴别尿中有形成分； ▲3.具有提供临床信息的参数：可提供肾脏或泌尿系统疾病诊断的信息（尿渗透压、尿红细胞来源信息），疗效观察及预后判断。 4.能提供红细胞形态学信息有助于判断血尿的来源； 5.提供UTI信息有助于尿路感染的诊断和治疗检测，并快速判断致病菌的革兰氏染色类型； 6.提供导电率信息辅助临床判断肾脏对尿液的浓缩与稀释功能； ▲7.可提供原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，确保检测结果准确可信（并提供经CFDA批准的注册证）；至少对红、白细胞进行质量控制，并提供注册证复印件； 8.提供实时在线网上质控服务，可同时实现室间质评核室内质评，以验证检测结果的可比性和准确性； 有形成份仪器参数： 9.有形成份仪以半导体激光作为光源来检测尿有形成分； 10.检测通道≥2个，区分有核物质和无核物质，并能提示尿路感染的致病菌革兰氏染色类型。 11.标本无须预先离心，无须预先加样，直接上机检测； 12.仪器采用全自动进样系统，样品位≥80个，并有手动进样功能； 13.每小时总检测量≥300标本，单台机检测速度≥100标本/小时； 14.手动进样时标本量为≤0.6ml、自动进样时标本量为≤2ml； 15.数据存储能力≥1,000个样品的存储数据及散射图（含定量参数和质控数据），并可通过软件系统存储100,000个样本的存储数据及散射图； 16.可提供轨道与尿干化学分析仪无缝连接扩展成为尿液检测流水线，可使结果进行自动交叉互检，减低实验室医疗风险； 17.仪器可提供中文报告格式，可将实验室现有尿干化学报告与沉渣报告整合； 18.提供原厂配套的中文操作软件，并同屏显示尿中各有形成分定量分析数据、散点图、红细胞形态信息和异常标本提示信息，简化操作流程； 干化学仪器参数： 19.仪器采用测定原理：试纸条，用彩色CMOS传感器进行扫描与测光； ▲20.测定项目：尿液测定项目≥14项。可以自动报告肌酐，尿微量白蛋白，尿微量白蛋白/肌酐，蛋白/肌酐比值； 21.加样方式：自动加样，自动测定，自动取出测定条； 22.每小时总检测量≥800标本，单台机检测速度≥270标本/小时； 23.试纸条容量≥300条，有防止尿条氧化装置； 24.样本量：样品量≤1ml尿液，少量样本也可检测； 25.比重检测：采用NCCLS认可的光学折射率测定； 26.颜色检测：比色测定求出吸光度数据； 27.试纸条特性：能抗VC干扰，能抑制共存物质间相影响，室温保存1年； 28.无需轨道连接成全自动尿沉渣流水线系统； 29.不增加检测试剂成本的情况，可报告尿渗透压、尿微量蛋白、尿肌酐结果。 | T | 9.6 | 8000
16号标段
标段序号 | 标段名称 | 试剂要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A66 | 尿液干化学≥10联检测(2台) | 项目参数： 1.项目包含尿葡萄糖、尿蛋白、尿酮体、尿隐血、尿胆红素、尿胆原、亚硝酸盐、PH值、尿比重、尿白细胞等10个项目； 配套仪器按需提供，仪器参数: ▲2.仪器测定原理：用球面积分仪测量反射率，测量波长：550nm、620nm、720nm； 3.具有高精度自动点式加样技术，加样前自动混匀，对试纸条每个反应区单独滴喷加样，仅需少量标本量即可完成检测，同时能避免试条各反应区间的交叉污染； 4.采用高精度加样器，根据每个反应区不同确定相应加样量，保证反应彻底性，提高检测结果准确性，保证检测结果重复性； 5.装置试纸自动送纸机，自动配送试条，自动送纸机可容纳试条200条，可随时添加； ▲6.检测速度：最高240份尿液标本/小时； 7.内置彩色显示屏，内置热敏打印机； 8.具有定标和质控功能； 9.可存储2000份检测结果； 10.自动进样装置预留联结口和数据传送端口，兼容自动化流水线进样，可与UF及IQ系列全自动尿液沉渣分析仪连接成尿液分析流水线。 | T | 1 | 3000
17号标段（感染指标二项）
标段序号 | 标段名称 | 试剂要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A67 | 肝素结合蛋白（HBP） | 项目参数: 1.单机能检测降钙素原（PCT）和肝素结合蛋白（HBP)； 2.采用免疫荧光全定量检查； 3.PCT线性范围：0.1-100ng/mL； 4.肝素结合蛋白（HBP）支持血浆(枸橼酸钠1:9)、脑脊液、胸腹水、尿液类标本； 5.HBP线性范围：5.9-300 ng/mL； 配套仪器按需提供，仪器参数: 6.连续检测速度≥100T/H； 7.进样方式：需一次性进样50个标本位。每个样本架加载10个样本，一次性可装载5个样本架； 8.样本管要求：原始管直接进样，无需脱帽。 | T | 120 | 1500
A68 | 降钙素原（PCT) |  | T | 35 | 3000
18号标段（幽门螺杆菌IgG抗体）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A69 | 幽门螺杆菌IgG抗体 | 项目参数： 1.检测原理:蛋白芯片法； 2.单机一张芯片能同时检测CagA、VacA、Ure三种Hp的抗体； 3.检测速度:5-10min检测完成； 4.阅读仪可同时分析6张芯片，能连续不断读取； 5.定量结果可有图表、文字等多样显示功能。 | T | 46 | 1000
19号标段（结核真菌药敏）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A70 | 真菌药敏板（适用于酵母、丝状真菌等） | 项目参数： 1.检测方法：全值MIC药敏检测； 2.检测浓度：每种药物7-11个浓度； 3.检测药物和特点:能同时检测9种抗真菌药物，包括两性霉素B、5-氟胞嘧啶、阿尼芬净、米卡芬净、卡泊芬净、氟康唑、伊曲康唑、泊沙康唑、伏立康唑； 4.判读简单清晰：专利的ALARMBLUE显示技术，易于判读，可保存结果和图像，自动显示浓度，也能人工肉眼判读。 | T | 200 | 500
A71 | 结核分支杆菌药敏板 | 项目参数： 1.检测方法：全值MIC药敏检测； 2.检测浓度：每种药物7-8个浓度； 3.结核分支杆菌MIC药敏板药物检测种类和特点：含链霉素，异烟肼，乙胺乙醇，利福平，氧氟沙星，莫西沙星，阿米卡星，利福布汀，对氨基水杨酸，乙硫异烟胺，环丝氨酸，卡那霉素等12种药，其中4种一线药，8种二线药，最快7天出结果； 4.判读简单清晰：既能使用VIZION药敏检测仪判读，也能人工肉眼判读，可保存结果和图像，自动显示浓度。 | T | 350 | 450
A72 | 快速生长分枝杆菌MIC药敏板（适用于快速生长的分枝杆菌、诺卡氏菌、需氧放线菌） | 项目参数： 1.检测方法：全值MIC药敏检测； 2.检测浓度：每种药物7-8个浓度； 3.快速结核分支杆菌MIC药敏板药物检测种类和特点：含阿米卡星，阿莫西林/克拉维酸，头孢吡肟，头孢西丁，头孢曲松，环丙沙星，克拉霉素，强力霉素，亚胺培南，利奈唑胺，米诺环素，莫西沙星，替加环素，妥布霉素，甲氧苄胺嘧啶/磺胺甲恶唑等15种药，2-5天出结果； 4.判读简单清晰：既能使用VIZION药敏检测仪判读，也能人工肉眼判读，可保存结果和图像，自动显示浓度。 | T | 350 | 250
20号标段（心肌及心衰指标）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A73 | 心肌三项(cTnI,ckmb,Myo) | 项目参数： ▲1.检测项目需含：cTnI、BNP、NT-proBNP、MYO、CK-MB； 2.检测时间：项目首次报告时间≤15分钟； ▲3.cTnI分析灵敏度≤0.03ng/ml； 4.质控品要求：试剂盒内可提供同品牌原厂两水平质控品。cTnI低值质控品浓度≤0.15ng/ml；BNP低值质控品浓度≤125pg/ml； ▲5.定标校准要求：提供同品牌原厂两水平校准品，cTnI低值校准品浓度≤0.30ng/ml；BNP低值校准品浓度≤70pg/ml； 6.批内不精密度CV：≤10%； ▲7.cTnI项目在省临检中心室间质评有单独分组； 配套仪器按需提供，仪器参数： 8.配套仪器检测速度要求：≥60样本/小时； 9.仪器可拓展IL-6、PCT、β-HCG等项目。 | T | 53 | 1000
A74 | NT-proBNP/BNP |  | T | 56 | 1000
21标段（流式三项）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A75 | CD55-PE | 项目参数: 1.同一品牌； 2.适合本院贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪使用； ▲3.CD55 CV值≤0.51%，分析特异性：CD55表型在正常成熟粒细胞可达94-100%； ▲4.CD59 CV值≤0.55%，分析特异性：CD59表型在正常成熟粒细胞可达93.99-100%； ▲5.CD127 CV值≤0.37%，分析特异性：CD127表型在正常成熟淋巴细胞可达14.26-62.25%。 | T | 36.9 | 2000
A76 | CD59-FITC |  | T | 36 | 2000
A77 | CD127-APC |  | T | 42 | 2000
22标段（细胞因子）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A78 | 细胞因子12项检测 | 1.检测项目:IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、IL-17、TNF-α、IFN-γ、IFN-α组合； 2.适合本院贝克曼库尔特Navios流式细胞分析仪使用； 3.线性范围：2.5pg/ml-10000pg/ml； 4.操作简单，一步生成。 | T | 87 | 3000
23标段（念珠菌显色平板）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A79 | 念珠菌显色平板 | 1.适用念珠菌的培养鉴定； 2.培养基厚度需达到3-5mm； 3.有效期≥6个月。 | 块 | 8 | 5000
24标段（真菌免疫荧光）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A80 | 真菌免疫荧光试剂 | ▲1.操作简单,染色采用一步法； ▲2.阳性检出率应在90%以上，常见的甲真菌病阳性检出率应在60%以上（需有相应文献支持，提供资料）； 3.保质期长，有效期≥24个月。 | 盒 | 26 | 3000
25标段（病毒性肝炎相关指标）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A81 | HBV Pres1 | 项目参数： 1.检测原理：采用吖啶酯化学发光技术； ▲2.HCV Ab项目须采用双抗原夹心法，可定性检测丙肝IgM和IgG抗体，0.003NCU/mL，覆盖1-6型HCV基因型（需提供证明材料）； 3.HBV PreS1采用双抗原夹心法检测； ▲4.乙肝核心抗体中高值定量试剂，采用双抗原夹心法检测，定量上限可达100,000IU/mL。量值可溯源值国际标准（需提供证明材料）； 配套仪器参数： 5.仪器自动化运行，无需人工干预； 6.试剂、反应杯等均支持在线添加，使用完毕可自动切换，随时补充，检测不间断，具备较高的检测运行效率； 7.灰区与超限样本自动重检功能，可实现原位样本自动稀释； 8.满足每小时200测试通量；检测时间短，可在半小时内出第一份结果； ▲9.采用一次性枪头加样，杜绝交叉污染风险； ▲10.单台设备试剂位≥50套；试剂藏具有2-8 °C独立冷藏功能，仪器关机时试剂仓仍可保持冷藏。 | T | 7 | 1500
A82 | HCVAb |  | T | 7 | 3000
A83 | HBcAb HQ |  | T | 82 | 1500
26标段（HCV RNA检测试剂）
标段序号 | 标段名称 | 参数要求 | 单位 | 指导价（元） | 年使用量
A84 | HCV RNA(PCR) | 项目参数： 1.适应用ROCHE 480Z 荧光定量PCR仪； 2.产品无需再进行组分分装，可直接进行核酸提取； 3.产品无需使用苯酚，氯仿等有机溶剂，操作应简单，安全可控。 4.产品的提取过程均在常温下进行，无加热或制冷步骤，核酸纯化过程在20分钟内。 5.产品应取得注册证或者相应的医疗器械备案管理； ▲6.产品应采用磁珠法提取，可配套核酸≥36通量自动提取仪。 | T | 24 | 1400
1.需支持完成方法学性能验证或项目仪器的比对工作，配套提供校准品及其它耗材。提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册。支持双向通讯，可溯源，并提供相关资料。2.所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品。如检验科已有同种设备可再协商。3.安装要求：由销售方将货送至医院安装现场；验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准；安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准,lis连接,维保及提供维保需要的相关配件。4.配套提供安装及培训。