## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院医用耗材采购项目（ZJ_ZDFC_2019_05）采购产品一览表
目录项 | 目录名称 | 参数要求 | 采购量（1年）
一 | 精子检测板 | 一、 用途：用于男性精子浓度和活动力检测。
|  | 1. 检测板材质：玻璃（双层）,上盖板玻璃厚度：0.5mm±0.01mm，可以配合相差显微镜使用； | 约15万
2. 每块检测板具备≥4个腔位，可连续扫描分析≥4个样本；
3. 每个检测板更换时，计算机辅助精子分析（CASA）系统扫描Z轴位置在±10微米范围内；
4. 为了保证分析质量，每个腔室可保证最大视野数不低于110个；
5. 腔位深度10微米，CASA系统中可依据此项参数进行选择；
6. 每个腔位深度误差:±2μm,配合CASA设备每次检查结果的CV值≤5,精子密度、活率测定结果的CV值≤5%；
7. 每个腔位独立，保证腔位之间不可串流，保证精子捕捉的误差率≤5%；（误差率需提供CFDA认证的医疗器械注册检验报告)；
8. 一次性使用，方便快捷，无污染；
9. 清洁度高，边缘视野检测时自动跳过，凝结视野自动过滤；
10. 检测仪器、精子检测板需具备产品注册证；
11. 为保证检验工作效率，要求可同时开展精子浓度+活动力检测和精子形态检测：
11.1动态检查：小时检查量≥50个样本；
11.2形态检查：小时检查量≥30人份。